PH值电路板说明

- 电路板正面顶端标有“PH”字样的是PH值电路板。

- PH值电路板四个角上各有一个定位孔，Φ3.5mm。

- 在标有“PH”字样的那一端是PH值电极接入端。一般情况下，PH电极为两芯线，其中，信号输出端（一般是电极接口的中间的一根线）要用高阻线跳接到PH值电路板1000P的电容的一端（电路板上银白色的电容），另外一芯线直接焊到电路板的地线上（1000P电容边有一个地线焊盘）。

- 电路的信号输出及供电接口为1394口，正负12V供电。

- 1394接口引脚定义：（1脚为信号输出，2脚为-12V，6脚为+12V，1394外壳为地）

下图的观测方向为：电路正面朝下，1394接口向内。

1

2

3

4

5

6

。  。  。

。  。  。

- 测量范围：0.00 – 14.00

- 输出电压信号：0 – 5V

- 电路中有两个电位器，其中，W1（靠近1394接口的那个电位器）为调零电位器，W2（靠外测的电位器）为调节放大倍数。